RCT-MK1010 继电器老练测试仪

用户手册

深 圳 市 中 晶 微 电 子 技 术 开 发 有 限 公 司

深 圳 市 中 晶 微 智 能 科 技 有 限 公 司

地址：深圳市盐田区海山街道深盐路保发大厦四楼4F

电话：13922843768     电话：0755-25558306

http://www.szzjw.com       E-mail:zjw@szzjw.com

目录

一、概述	3

A、简介:	3

B、使用环境要求:	3

二、技术指标	3

三、操作说明：	4

A、参数设置画面说明：	4

B、老练工作画面说明：	5

C、仪器设置画面说明：	5

D、线圈加电波形说明	6

四、测试仪接线表	7

五、仪器校验方法说明	10

六、仪器使用注意事项：	11

七、产品保修及服务：	11

该仪器对继电器测试的执行标准

1、GJB 65B-99 有可靠性指标的电磁继电器总规范。

2、MIL-R-6106J(1) 电磁继电器（包括有可靠性指标的电磁继电器）总规范。（美军标）

3、GJB 1042 电磁继电器总规范。

一、概述

A、简介:

该仪器采用主频168Mhz的高速MCU负责控制检测，配合7.0英寸(1060*570)可触摸IPS显示屏，UI显示清晰美观，操作逻辑直观友好，方便用户快速上手仪器的使用。测试数据一目了然，特殊数据高亮显示。

该仪器可对10个继电器进行老练测试；对需要进行老练测试的通道单独设置其触点类型、测试次数、不良上限与连续上限次数，统一设置所有测试通道的额定电压与上下电脉宽；开启测试以后，仪器对每个通道进行单独驱动检测，根据设置好的触点类型判断接触器状态，判定每次吸合释放是否合格，直到所有通道结束测试。

B、使用环境要求:

电源供电：单相220VAC；功耗：<600W

环境温度：10 - 40 ºC；相对湿度：<80%

机箱外形尺寸：330mmX163mmX400mm（页尾有参考图）

二、技术指标

1.触点类型:

1组转换继电器 即1C型触点

2.线圈类型：

磁保持 /单稳态：统一驱动10个继电器

置位脉宽：10-10000mS可设置（分辨率1mS，精度±0.1%±1mS）

复归脉宽：10-10000mS可设置（分辨率1mS，精度±0.1%±1mS）

读取时间：10-10000mS可设置（分辨率1mS，精度±0.1%±1mS）

3.线圈电压:

直流电压测试范围：

DC：0-30V(单通道<5A)，分辨率0.01V，精度±1%±0.5V

DC：30-60V(单通道<3A)，分辨率0.01V，精度±1%±1V

4.次数说明：

测试次数：0-1000次

不良上限： 0-200次（即测试过程中可允许不良次数）

连续上限：0-200次（即测试过程中出现连续不良次数）

注：测试过程中触点导通流过的电压电流约为5V/2mA

5.按键说明：

复位：对仪器进行初始化操作

测试：启动仪器老练测试

暂停：进入暂停状态，暂停当前仪器的老练测试

继续：解除暂停状态，继续完成仪器的老练测试

结束：结束本次老练测试

三、操作说明：

A、参数设置画面说明：

在页面切换栏中，点击【参数设置】键，进入参数设置页面；在此页面中设置产品需要测试的参数。设置参数后，仪器自动默认保存临时数据，即当次使用有效，如需保存，请点击【保存参数】，数据则会将当前参数序号设置保存在内部存储器。

1：【型号名称】可设置继电器型号，方便后续查找；

2：【参数序号】测试条件存储的编号。可以通过直接切换参数序号，调用出已保存的参数；

3：【额定电压】设置待测继电器的线圈额定电压；

4：【测试次数】设置仪器启动后测试的次数；

5：【触点类型】设置继电器的触点类型，用户可根据被测继电器的类型选择对应触点类型；

6：【线圈类型】设置继电器的类型；用户可根据被测继电器的类型选择对应类型；

7：【结束状态】磁保持继电器老练完成后，触点停留状态；（设置ON表示测试完成后触点闭合，设置OFF表示测试完成后触点断开）

8：【接线方式】设置共负，则线圈3P航空头第三脚公共端输出为低电平；

设置共正，则线圈3P航空头第三脚公共端输出为高电平；

9：【通道数量】设置单次测试的继电器数量；

10：【置位脉宽】下面有波型说明；

11：【复归脉宽】下面有波型说明；

12：【读取时间】下面有波型说明；

13：【不良上限】即测试过程中可允许不良次数，达到则停止测试）；

14：【连续上限】即测试过程中出现连续不良次数，达到则停止测试；

注：1：【保存参数】将当前参数保存至对应编号进行存储；如已确认并保存的参数序号，可以通过直接切换参数序号，调用出已保存的参数以供确认。

2：仪器如重新开机，则自动读取上一次测试时设置的参数。

B、老练工作画面说明：

在页面切换栏中，点击【老练工作】键，进入老练工作页面；在此页面中，请再次确认参数是否正确，确保正确后，点击测试，即可开启本次老练工作。

C、仪器设置画面说明：

在页面切换栏中，点击【仪器设置】键，进入仪器设置页面，在此页面中，有四个子项可供点击：

【屏幕设置】：可设置屏幕亮度和屏幕声音

【仪器信息】：查看仪器型号版本信息等内容(图片显示的版本信息仅提供参考，实际以仪器显示的信息为准）

【通信设置】：可通过此画面设置仪器通信方式与MODBUS地址，如需升级仪器内软件，请确保该仪器的通讯方式处于PC状态下；

D、线圈加电波形说明

此测试仪采用脉宽加电的方式进行老练测试

1：单稳态加电方式：

设置单稳态时，读取时间设置无效

2：磁保持加电方式：

四、测试仪接线表

1、3P（WS16)航空头接口引线说明如下面表格

| 针脚编号 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线圈1供电线COIL 1 |  |
| 2 | 线圈2供电线COIL 2 | 磁保持双线圈使用 |
| 3 | 线圈供电线公共端 | 公共端 |

2、62P（母头)触点信号检测接口引线说明如下面表格

| 针脚编号 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通道1常闭点检测线（NC1） |  |
| 2 | 通道2常闭点检测线（NC2） |  |
| 3 | 通道1常开点检测线（NO1） |  |
| 4 | 通道2常开点检测线（NO2） |  |
| 5 | 通道1动触点检测线（M1） |  |
| 6 | 通道2动触点检测线（M2） |  |
| 7 | 通道3常闭点检测线（NC3） |  |
| 8 | 通道4常闭点检测线（NC4） |  |
| 9 | 通道3常开点检测线（NO3） |  |
| 10 | 通道4常开点检测线（NO4） |  |
| 11 | 通道3动触点检测线（M3） |  |
| 12 | 通道4动触点检测线（M4） |  |
| 13 | 通道5常闭点检测线（NC5） |  |
| 14 | 通道6常闭点检测线（NC6） |  |
| 15 | 通道5常开点检测线（NO5） |  |
| 16 | 通道6常开点检测线（NO6） |  |
| 17 | 通道5动触点检测线（M5） |  |
| 18 | 通道6动触点检测线（M6） |  |
| 19 | 通道7常闭点检测线（NC7） |  |
| 20 | 通道8常闭点检测线（NC8） |  |
| 21 | 通道7常开点检测线（NO7） |  |
| 22 | 通道8常开点检测线（NO8） |  |
| 23 | 通道7动触点检测线（M7） |  |
| 24 | 通道8动触点检测线（M8） |  |
| 25 | 通道9常闭点检测线（NC9） |  |
| 26 | 通道10常闭点检测线（NC10） |  |
| 27 | 通道9常开点检测线（NO9） |  |
| 28 | 通道10常开点检测线（NO10） |  |
| 29 | 通道9动触点检测线（M9） |  |
| 30 | 通道10动触点检测线（M10） |  |
| 31 |  |  |
| 32 |  |  |
| 33 |  |  |
| 34 |  |  |
| 35 |  |  |
| 36 |  |  |
| 37 |  |  |
| 38 |  |  |
| 39 |  |  |
| 40 |  |  |
| 41 |  |  |
| 42 |  |  |
| 43 |  |  |
| 44 |  |  |
| 45 |  |  |
| 46 |  |  |
| 47 |  |  |
| 48 |  |  |
| 49 |  |  |
| 50 |  |  |
| 51 |  |  |
| 52 |  |  |
| 53 |  |  |
| 54 |  |  |
| 55 |  |  |
| 56 |  |  |
| 57 |  |  |
| 58 |  |  |
| 59 |  |  |
| 60 |  |  |
| 61 | 测试信号输入 |  |
| 62 | 测试信号地（GND） |  |

3、DB25-自动机信号口引线说明如下面表格（母头）：

| 针脚编号 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通道1合格信号输出 |  |
| 2 | 完成信号输出 |  |
| 3 | 通道2合格信号输出 |  |
| 4 |  |  |
| 5 | 通道3合格信号输出 |  |
| 6 |  |  |
| 7 | 通道4合格信号输出 |  |
| 8 |  |  |
| 9 | 通道5合格信号输出 |  |
| 10 |  |  |
| 11 | 通道6合格信号输出 |  |
| 12 |  |  |
| 13 | 通道7合格信号输出 |  |
| 14 |  |  |
| 15 | 通道8合格信号输出 |  |
| 16 |  |  |
| 17 | 通道9合格信号输出 |  |
| 18 |  |  |
| 19 | 通道10合格信号输出 |  |
| 20 |  |  |
| 21 | 测试信号输出 | 与24脚配对使用 |
| 22 | 暂停信号输出 | 与24脚配对使用 |
| 23 | 继续信号输出 | 与24脚配对使用 |
| 24 | 测试 暂停 继续信号地（GND） | 与21-23脚配对使用 |
| 25 | 输出信号公共端EXGND | 与1-20脚配对使用 |

4、DB9-232通信串口：

| 针脚编号 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 | RXD | RXD表示接收数据 |
| 3 | TXD | TXD表示发送数据 |
| 4 |  |  |
| 5 | GND |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

五、仪器校验方法说明

线圈电压校验说明：

1：连接线路与测试方式

首先按测试仪的输出定义说明接好测试线：（如下图）

3P航空头第1号供电线            万用表                  3P航空头第3号供电线

2： 校验选择功能

2.1：接好测试线后按如下操作：以校验线圈电压12V为例

2.2：在开机画面触摸【仪器设置】键进入仪器设置画面。

2.3：在仪器设置画面触摸【输出检定】键进入线圈电压输出检定画面。

2.4：设置驱动方式为【共负】

2.5：输出电压设置为12V

2.6：线圈类型选择单稳态

2.7：按仪器【输出】键输出电压，观察万用表显示的电压

2.8：按仪器【关闭】键关闭电压。

如需校验其它数值电压，只需设置不同电压数值校验即可

3：关键要点及注意事项:

3.1：保证测试线接触良好。

3.2：注意校验电压时，线圈输出不可短路，否则可能会烧坏测试仪。

六、仪器使用注意事项：

1：仪器使用之前，请检查仪器外观是否完好，开关接头是否松动

2：为延长仪器使用寿命尽量使仪器处于良好的工作环境中（避免受潮腐蚀）

3：测试或校验过程中 ，对测试夹具不可进行让插拔 .

4：生产过程中如出现仪器故障，应及时通知维护人员，维修后，经检验正常再进行生产使用

七、产品保修及服务：

凡购买我司生产的测试仪设备，在正常使用情况下，其免费保修期为一年，因操作不当引起的故障不在保修范围内。

深圳市中晶微电子技术开发有限公司