RMLT-HM208 直流接触器老练仪

用户手册

深 圳 市 中 晶 微 电 子 技 术 开 发 有 限 公 司

深 圳 市 中 晶 微 智 能 科 技 有 限 公 司

地址：深圳市盐田区海山街道深盐路保发大厦四楼4F

电话：13922843768     电话：0755-25558306

http://www.szzjw.com       E-mail:zjw@szzjw.com

目录

- 概述.................................................3二，主要技术指标.........................................3

# 1:触点类型............................................3

# 2:线圈类型............................................3

# 3:线圈电压............................................3

# 4:次数说明............................................3

# 5:按键说明............................................3

三，操作说明.............................................4

A:参数设置画面说明......................................4

B:仪器设置画面说明......................................5

C:线圈加电波形说明......................................6

- 测试仪接线表.........................................6

- 仪器校验方法说明.....................................8

六，仪器使用注意事项.....................................9

七，产品保修及服务.......................................9

一、概述

1、简介:

该仪器采用主频168Mhz的高速MCU负责控制检测，配合10.1英寸(1024*600)可触摸IPS显示屏，UI显示清晰美观，操作逻辑直观友好，方便用户快速上手仪器的使用。测试数据一目了然，特殊数据高亮显示。

该仪器可对8个直流接触器进行独立老练测试；对需要进行老练测试的通道单独设置其触点类型、测试次数、不良上限与连续上限次数，统一设置所有测试通道的额定电压与上下电脉宽；开启测试以后，仪器对每个通道进行单独驱动检测，根据设置好的触点类型判断接触器状态，判定每次吸合释放是否合格，直到所有通道结束测试。

2、使用环境要求:

电源供电：单相220VAC；功耗：<3500W

环境温度：10 - 40 ºC；相对湿度：<80%

机箱外形尺寸：430mmX247mmX460mm

- 技术指标

# 1.触点类型:

1主1辅 即2C型触点

可设1A,1B,1C,2A,2B,2C,1A1B,1A1C,1B1C九种类型

注：A表示常开触点，B表示常闭触点

# 2.线圈类型：

# 单稳态：独立驱动8个直流接触器（老练测试过程中如出现某个通道不良时，仅关闭此通道，而不影响其他通道继续进行老练测试）

# 上电时间：10-10000mS可设置（分辨率1mS，精度±0.1%±1mS）

# 断电时间：10-10000mS可设置（分辨率1mS，精度±0.1%±1mS）

# 3.线圈电压:

直流电压测试范围：

DC：0-30V(单通道<4A)，分辨率0.01V，精度±1%±0.5V

DC：0-60V(单通道<2A)，分辨率0.01V，精度±1%±1V

# 4.次数说明：

# 测试次数：0-1000000次

# 不良上限： 0-200次（即测试过程中可允许不良次数，达到则停止测试）

# 连续上限：0-200次（即测试过程中出现连续不良次数，达到则停止测试）

# 注：测试过程中触点导通流过的电压电流约为5V/2mA

# 5.按键说明：

# 复位：对仪器进行初始化操作

# 测试：启动仪器老练测试

# 暂停：进入暂停状态，暂停当前仪器的老练测试

# 继续：解除暂停状态，继续完成仪器的老练测试

# 结束：结束本次老练测试

- 操作说明：

- 参数设置画面说明：

# 在页面切换栏中，点击【参数设置】键，进入参数设置页面；在此页面中确认老练工作测试中需要使用的参数设置。每次修改参数设置后，请确认参数是否正确，然后点击【老练工作】或【保存参数】后再进行老练测试。

# 注：【保存参数】将当前参数保存至对应编号进行存储；如已确认并保存的参数序号，可以通过直接切换参数序号，调用出已保存的参数以供确认；

- 老练工作画面说明：

# 在页面切换栏中，点击【老练工作】键，进入老练工作页面；在此页面中，请再次确认参数是否正确，确保正确后，点击测试，即可开启本次老练工作。

# C、仪器设置画面说明：

# 在页面切换栏中，点击【仪器设置】键，进入仪器设置页面，在此页面中，有四个子项可供点击：

- 【屏幕设置】：可设置屏幕亮度和屏幕声音

- 【仪器信息】：查看仪器型号版本信息等内容

- 【通信设置】：可通过此画面设置仪器通信方式与MODBUS地址，如需升级仪器内软件，请确保该仪器的通讯方式处于PC状态下；

D、线圈加电波形说明

此测试仪采用脉宽加电/断电的方式进行老练测试接触器

- 测试仪接线表

1、9P（WS20)航空头接口引线说明如下面表格

| 针脚编号 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线圈正端供电线 |  |
| 2 |  |  |
| 3 | 线圈负端供电线 |  |
| 4 | 第一组主常闭点NC1供电线 |  |
| 5 | 第二组辅常闭点NC2供电线 |  |
| 6 | 第一组主常开点NO1供电线 |  |
| 7 | 第二组辅常开点NO2供电线 |  |
| 8 | 第一组主动触点M1供电线 |  |
| 9 | 第二组辅动触点M2供电线 |  |

2、DB25-自动机信号口引线说明如下面表格（母头）：

| 针脚编号 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通道1合格信号输出 |  |
| 2 | 通道1完成信号输出 |  |
| 3 | 通道2合格信号输出 |  |
| 4 | 通道2完成信号输出 |  |
| 5 | 通道3合格信号输出 |  |
| 6 | 通道3完成信号输出 |  |
| 7 | 通道4合格信号输出 |  |
| 8 | 通道4完成信号输出 |  |
| 9 | 通道5合格信号输出 |  |
| 10 | 通道5完成信号输出 |  |
| 11 | 通道6合格信号输出 |  |
| 12 | 通道6完成信号输出 |  |
| 13 | 通道7合格信号输出 |  |
| 14 | 通道7完成信号输出 |  |
| 15 | 通道8合格信号输出 |  |
| 16 | 通道8完成信号输出 |  |
| 17 | 通道9合格信号输出 |  |
| 18 | 通道9完成信号输出 |  |
| 19 | 通道10合格信号输出 |  |
| 20 | 通道10完成信号输出 |  |
| 21 | 测试信号输出 | 与24脚配对使用 |
| 22 | 暂停信号输出 | 与24脚配对使用 |
| 23 | 继续信号输出 | 与24脚配对使用 |
| 24 | 测试 暂停 继续信号地（GND） | 与21-23脚配对使用 |
| 25 | 输出信号公共端EXGND | 与1-20脚配对使用 |

3、DB9-232串口：

| 针脚编号 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 | RXD | RXD表示接收数据 |
| 3 | TXD | TXD表示发送数据 |
| 4 |  |  |
| 5 | GND |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

- 仪器校验方法说明

- 线圈电压校验说明：

1：连接线路与测试方式

首先按测试仪的输出定义说明接好测试线：（如下图）

9P航空头第1号供电线            万用表         9P航空头第3号供电线

2： 校验选择功能

2.1：接好测试线后按如下操作：以校验通道1线圈电压12V为例（可通过设置输出通道号进行1-10通道的线圈电压校验）

# 2.2：在开机画面触摸【仪器设置】键进入仪器设置画面。

# 2.3：在仪器设置画面触摸【输出检定】键进入线圈电压输出检定画面。

2.4：按仪器【输出】键输出电压，观察万用表显示的电压

2.5：按仪器【关闭】键关闭电压。

如需校验其它数值电压，只需设置不同电压数值校验即可

3：关键要点及注意事项:

3.1：保证测试线接触良好。

3.2：注意校验电压时，线圈输出不可短路，否则可能会烧坏测试仪。

- 仪器使用注意事项：

1：仪器使用之前，请检查仪器外观是否完好，开关接头是否松动

2：为延长仪器使用寿命尽量使仪器处于良好的工作环境中（避免受潮腐蚀）

3：测试或校验过程中 ，对测试夹具不可进行让插拔 .

4：生产过程中如出现仪器故障，应及时通知维护人员，维修后，经检验正常再进行生产使用

- 产品保修及服务：

凡购买我司生产的测试仪设备，在正常使用情况下，其免费保修期为一年，因操作不当引起的故障不在保修范围内。

深圳市中晶微电子技术开发有限公司