ZAT-100

干簧传感器综合参数测试仪

用

户

手

册

目录

目录	2

一、概述	3

A、简介:	3

B、使用环境要求:	3

二、技术指标	3

三、操作说明：	4

A、参数设置画面说明：	4

B、测试画面说明：	4

1.测试画面说明:	4

C、仪器设置画面说明：	5

四、测试仪接线表	8

五、仪器使用注意事项：	9

六、产品保修及服务：	9

该仪器对测试的执行标准

1、GJB 65B-99

2、MIL-R-6106J(1)

3、GJB 1042

一、概述

A、简介:

该仪器采用主频168Mhz的高速MCU负责控制检测，配合7.0英寸(1060*570)可触摸IPS显示屏，UI显示清晰美观，操作逻辑直观友好，方便用户快速上手仪器的使用。测试数据一目了然，特殊数据高亮显示。

该仪器可检测传感器的线圈电阻，接触电阻，吸合AT，释放AT，AT差值，吸合时间，吸合回跳时间，释放时间，释放回跳时间等参数；该仪器具有大容量的存储器，最大可以存储249组参数数据。方便用户使用。

B、使用环境要求:

电源供电：单相220VAC；功耗：<500W

环境温度：10 - 40 ºC；相对湿度：<80%

机箱外形尺寸：300mmX160mmX280mm

二、技术指标

1.环境温度:

测量范围：2-51ºC，  分辨率	0.01 ºC，  精度±1%±0.2 ºC

2.线圈电阻:

1-500Ω档:          分辨率0.1Ω，       精度±1%±0.2Ω

500-2KΩ档:         分辨率0.5Ω，       精度±1%±1Ω

2KΩ-20KΩ档:       分辨率5Ω，         精度±1%±5Ω

3.接触电阻:

测试条件：10mA/6V；100mA/6V；1A/6V；

测试范围：0-500mΩ，分辨率0.1mΩ，精度±1%±0.5mΩ

4.吸合AT/释放AT:

0-100AT，分辨率0.01AT，精度±1%

5.吸合/释放时间：

测试范围：0-65ms ，分辨率0.01ms	，精度±0.1ms

6.吸合/释放回跳时间：

测试范围：0-65ms ，分辨率0.01ms	，精度±0.1ms

7.同步时间：

测试范围：0-65ms ，分辨率0.01ms	，精度±0.1ms

8.测试方式:约1.8s

三、操作说明：

A、参数设置画面说明：

在页面切换栏中，触摸【参数设置】键，进入参数设置页面；在此页面中设置产品需要测试的参数。设置参数后，仪器自动默认保存临时数据，即当次使用有效，如需保存，请点击【保存参数】，数据则会将当前参数序号设置保存在内部存储器。

注：1：【保存参数】将当前参数保存至对应编号进行存储；如已确认并保存的参数序号，可以通过直接切换参数序号，调用出已保存的参数以供确认。

2：如需仪器不测试产品的某一项参数，只需把对应的该项参数上下限设置为0。

B、测试画面说明：

### 1.测试画面说明:

在页面切换栏中，触摸【测试】键，进入测试工作页面；在此页面中，请再次确认参数是否正确，确保正确后，点击测试，即可开启测试工作。

当切换到测试画面时，此测试是采用从0V开始，送出上升的阶梯波电压，待传感器触点吸合时测出此时的AT即为传感器的吸合AT，再从释放上限开始送下降的阶梯波电压，测出触点释放时的AT，并把测出的“吸合AT”“释放AT”值与上下限进行判断

C、仪器设置画面说明：

在页面切换栏中，触摸【仪器设置】键，进入仪器设置页面，在此页面中，有5个子项可供点击：

1，【屏幕设置】：可设置屏幕亮度和屏幕声音

2，【通信设置】：可通过此画面设置仪器通信方式与MODBUS地址，如需升级仪器内软件，请确保该仪器的通讯方式处于PC状态下；

3，【温度设置】：可通过此页面设置仪器在判定线圈电阻上下限时，采用实测值判定还是23度（可设）转换值判定

电阻温度换算的公式为：Ra=R0[1+α(T a - T 0)]

Ra 为环境温度下的电阻值， R0 为基准温度下的电阻值，T a 为环境温度（实测温度），T 0 为基准温度）

电阻温度系数α=0.00393

4，【输出检定】：可通过此页面检定线圈电压是否正常

触摸仪器【输出】键输出线圈电压。

触摸仪器【关闭】键关闭线圈电压。

注意:使用此功能时，线圈输出不可短路，否则可能会烧坏测试仪。

5，【仪器信息】：可通过此页面查看仪器型号版本信息等内容

四、测试仪接线表

1、DB25-测试接口引线说明如下面表格（母头）：

| 针脚编号 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常开点1供电线（NO1） |  |
| 2 |  |  |
| 3 | 动触点1 供电线（M1） |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 | 测试信号启动 |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 | 线圈正端供电线 |  |
| 12 | 线圈正端检测线 |  |
| 13 |  |  |
| 14 | 常开点1检测线（NO1） |  |
| 15 |  |  |
| 16 | 动触点1 检测线（M1） |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 | 测试信号地（GND） | 与7脚配对使用，作为测试信号启动 |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 | 线圈负端供电线 |  |
| 25 | 线圈负端检测线 |  |

2、DB-15输出信号接口引线说明如下面表格（母头）

| 针脚编号 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线圈断线输出 |  |
| 2 | 吸合不导通输出 |  |
| 3 | 线圈电阻不良输出 |  |
| 4 | 接触电阻不良输出 |  |
| 5 | 吸合AT上限不良输出 |  |
| 6 | 吸合AT下限不良输出 |  |
| 7 | 释放AT上限不良输出 |  |
| 8 | 释放AT下限不良输出 |  |
| 9 | AT差值不良输出 |  |
| 10 | 吸合时间/释放时间不良输出 |  |
| 11 | 吸合回跳时间/释放回跳时间不良输出 |  |
| 12 | 合格信号输出 |  |
| 13 | 失误信号输出 |  |
| 14 | 备用 |  |
| 15 | 输出信号公共端 | 与1-14脚配对使用，作为信号输出 |

3、DB9-232串口：

| 针脚编号 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 | RXD | RXD表示接收数据 |
| 3 | TXD | TXD表示发送数据 |
| 4 |  |  |
| 5 | GND |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

五、仪器使用注意事项：

1：仪器使用之前，请检查仪器外观是否完好，开关接头是否松动

2：为延长仪器使用寿命尽量使仪器处于良好的工作环境中（避免受潮腐蚀）

3：测试过程中 ，对测试夹具不可进行热插拔。

4：生产过程中如出现仪器故障，应及时通知维护人员，维修后，经检验正常再进行生产使用

六、产品保修及服务：

凡购买我司生产的测试仪设备，在正常使用情况下，其免费保修期为一年，因操作不当引起的故障不在保修范围内。